LARGO

Кровать медицинская трехфункциональная с регулировкой высоты

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

CОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Введение | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Поставка | стр. 3 |
| 1.2. | Перемещение кровати | стр. 3 |
| 2. | Правила безопасности | стр. 3 |
| 3. | Условия использования | стр. 4 |
| 4. | Технические характеристики | стр. 4 |
| 5. | Кровать в деталях | стр. 5 |
| 6. | Сборкака кровати | стр. 6 |
| 7. | Управление функциями кровати | стр. 9 |
| 7.1. | Положение Тренделенбург / Антитренделенбург | стр. 9 |
| 7.2. | Положение Фаулера | стр. 9 |
| 8. | Положения кровати | стр. 10 |
| 8.1. | Регулировка спинной секции | стр. 10 |
| 8.2. | Регулировка бедренной секции | стр. 10 |
| 8.3. | Регулировка икроножной секции | стр.10 |
| 8.4. | Регулировка высоты | стр. 11 |
| 8.5. | Тренделенбург / Антитренделенбург | стр. 11 |
| 9. | Спинки кровати | стр. 11 |
| 10. | Колеса | стр. 12 |
| 11. | Боковые ограждения | стр. 12 |
| 12. | Инфузионная стойка | стр. 13 |
| 13. | Терапевтическая дуга | стр. 13 |
| 14. | Очистка и дезинфекция | стр. 14 |
| 15. | Решение проблем, возникших при эксплуатации | стр. 14 |
| 16. | Хранение | стр. 15 |
| 17. | Техническое обслуживание | стр. 15 |
| 18. | Комплект поставки | стр. 15 |
| 19. | Гарантийные обязательства | стр. 16 |

- Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях в палатах интенсивной терапии.

Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами (TS EN 60601-2-38). Наша компания работает в соответствии с нормами Системы менеджмента качества ISO 9001: 2008 и нормами медицинских изделий ISO 13485.

|  | Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати. |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

  - Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.

Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2.       Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

- Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.

- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.

- Используйте самое низкое положение ложа кровати во время реанимационных процедур.

- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.

- Высота кровати должна регулироваться в зависимости от состояния пациента.

- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.

- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.

- Если инфузионная стойка закреплена на ложе кровати, а кровать находится в положении Тренделенбург, необходимо оставить достаточное  пространство между кроватью и стеной, дабы избежать поломки или деформации стойки или ложа.

- При проведении технического обслуживания или очистки кровать должна быть отключена от электросети.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

- При перемещении кровати отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.

- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.

- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части  кровати.

- Производитель  не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.

|  | Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их. |
| --- | --- |

- Условия использования

Кровать предназначена для использования в медицинских целях. Электрическая сеть, к которой подключена вилка питания кровати, должна соответствовать условиям использования (AC 230 V 50 Hz).

- Технические характеристики

Таблица  1 – технические параметры

| Габариты кровати | 216*132 см |
| --- | --- |
| Габариты ложа | 183*120 см |
| Высота ложа | 39-80 см |
| Угол наклона спинной секции | 75 градусов |
| Угол наклона бедренной секции | 35 градусов |
| Тренделенбург / Антитренделенбург | 10 градусов |
| Вес кровати | 140 кг |
| Максимальная рабочая нагрузка | 180 кг |

Таблица  2 – электрические параметры

| Источник питания | 230 V, 50 Hz |
| --- | --- |
| Защита от воды и пыли | IP54 |

- Кровать в деталях

- Головная спинка

- Головная секция ложа

- Ножные секции ложа (бедренная и икроножная)

- Ножная спинка

- Пульт управления

- Боковые ограждения

- Колеса

- Сборка кровати

|  | Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя. |
| --- | --- |

| - Шаг 1: Распаковка - Достаньте изделие из упаковки и положите его на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу. |  |
| --- | --- |
| - Шаг 2: Сборка ложа - Соедините две части ложа, вставив полозья в основание. - Плотно закрутите винты-барашки для скрепления |  |
| - Шаг 3: Установка привода - Установите привод как показано на фото и зафиксируйте его пластиковой заглушкой. |  |
| - Шаг 4: Установка спинок - Вставьте спинку в пазы в основании ложа. - Закрутите винты-барашки со всех сторон. |  |
| - Шаг 5: Установка фиксаторов боковых ограждений - Вставьте фиксаторы боковых ограждений в пазы направляющих на спинках кровати и затяните рукой с усилием. |  |
| - Шаг 5: Установка боковых ограждений - Вставьте направляющие бокового ограждения в паз спинки с каждой стороны. - В нижней части направляющей прикрутите пластиковый фиксатор, сильно затяните его. - Затем наденьте перила бокового ограждения на штифты направляющих. |  |

- Управление функциями кровати

Пульт управления всеми электрическими функциями кровати на витом кабеле можно расположить в удобном месте, например, повесить на боковые ограждения.

7.1.	Положение Тренделенбург/Антиренделенбург

При нажатии кнопки части ложа кровати приводятся в низкое горизонтальное положения, а ложе кровати  принимает уклон в 10 градусов в сторону головной секции. 
При нажатии кнопки части ложа кровати приводятся в низкое горизонтальное положения, а ложе кровати  принимает уклон в 10 градусов в сторону ножной секции.

7.2.	Положение Фаулера

При нажатии соответствующих кнопок кровать приводится в положение Фаулера, меняется угол ножной и головной секций.

- Положения кровати

8.1.	Регулировка спинной секции

Спинная секция ложа может быть поднята до 75 градусов при помощи электропривода с пульта ручного управления и / или панели управления медсестры.

8.2.	Регулировка бедренной секции

Бедренная секция может быть поднята до 35 градусов при помощи электропривода с пульта ручного управления и / или панели управления медсестры.

8.3.	Регулировка икроножной секции

Икроножная секция ложа может устанавливаться на различных уровнях.

8.4.	Регулировка высоты

Кровать регулируется по высоте с помощью  двигателей 24 В постоянного тока с пульта ручного управления и / или панели управления медсестры.

8.5.	Тренделенбург / Антитренделенбург

Положения Тренделенбург и Антитренделенбург (до 10 градусов) регулируются с помощью двигателей 24 В постоянного тока с пульта ручного управления и / или панели управления медсестры.

- Спинки кровати

|  | Спинки на болтовых креплениях к раме кровати, выполненные из ЛДСП цвета "Бук" с направляющими для ограждений. |
| --- | --- |

10.        Колеса

У кровати 2 колеса с тормозами - фиксаторами, установленные по диагонали.

С помощью этой функции кровать легко перемещается в нужное место даже силами одного человека.

|  | Нельзя перемещать кровать, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать кровать, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента. |
| --- | --- |

| 1 2 | Положения тормоза-фоксатора: 1 – колесо заблокировано 2 – колесо разблокировано |
| --- | --- |

11.       Боковые ограждения

Боковые ограждения из пластиковых панелей  с металлическим сердечником, с направляющими, интегрированными в конструкцию спинок.

Чтобы опустить боковое ограждение, нажмите на кнопку, расположенную на обеих спинках.

Чтобы поднять боковое ограждение, потяните за него вверх до щелчка.

|  | Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы. |
| --- | --- |

12.     Инфузионная стойка

Инфузионная стойка вставляется в технологическое отверстие в каркасе кровати.

Имеет регулировку по высоте.

13.      Терапевтическая дуга

Терапевтическая дуга вставляется в технологическое отверстие в каркасе кровати.

- Очистка и дезинфекция

|  | При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства. |
| --- | --- |

|  | Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати. |
| --- | --- |

|  | Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати. |
| --- | --- |

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа  кровать должна быть приведена в соответствующее положение и отключена от электросети.

- Решение проблем, возникших при эксплуатации

| Проблема | Причина проблемы | Решение проблемы |
| --- | --- | --- |
| Функции кровати не работают | Нажата блокировка на пульте управления | Снимите блокировку |
| Функции кровати не работают | Кабель не подключен к электросети | Проверьте, вставлена ли вилка электропитания в розетку |
| Функции кровати не работают, даже если кровать подключена к электросети и функции на панели управления медсестры не заблокированы | Возможно, произошел сбой электросети и кровать начала работать от аккумулятора. Ваш аккумулятор разрядился. | Зарядите аккумулятор при первой возможности. Это может понадобиться вам в чрезвычайных ситуациях. |
| Функции кровати не работают, даже если кровать подключена к электросети и функции на панели управления медсестры активны и аккумулятор заряжен | Соединительные кабели двигателя, ручного управления и панели управления медсестры, возможно, вышли из разъемов. | Проверьте, подключены ли кабели к разъемам. |

|  | Если произойдут какие-либо сбои в двигателе, блоке управления, ручном управлении и панели управления медсестрой, не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно. Электрические элементы, вскрытые кем-либо кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии |
| --- | --- |

- Хранение

- Приведите кровать в самое низкое горизонтальное положение.

- Отключите кровать от электросети.

- Опустите боковые ограждения.

- Отсоедините инфузионную стойку и терапевтическую дугу.

- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

- Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

- Соединения и штифты боковых ограждений.

- Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.

- Проводите визуальный осмотр соединений ложа, боковых ограждений не реже 1 раза в 3 месяца. При необходимости производите протяжку.

- Моторные поршни - протрите и смажьте силиконовой смазкой.

- Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

- Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;

- эксплуатационная документация – 1 шт.

- Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.

- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.

- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель___________________________________________________________

Срок гарантии: ______________________ месяцев__________________________

Дата продажи:________________________________________                           м.п.

Продавец: ___________________________________________________________